- ИСКАТЕЛЬ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  УНИВЕРСАЛ-911М-7

- (мощность  генератора 120 Вт)

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Искатель повреждений цифровой  индикаторного типа Универсал - 911М-7 предназначен для :

- определения трассы прокладки силовых кабелей, кабелей связи, скрытой проводки, нагревательного кабеля для теплых полов;

- определения трассы прокладки токопроводящих трубопроводов (газопроводов, нефте-проводов, аммиакопроводов, водопроводов, трубопроводов канализационных и тепловых сетей) в нормальном и промерзлом грунте;

- определения трассы прокладки полиэтиленовых трубопроводов, наполненных водой;

- определения трассы прокладки и глубины залегания контуров и шин заземления;

- определения глубины залегания кабелей и трубопроводов методом треугольника (45 град.);

- обнаружения мест повреждений силовых кабелей, кабелей связи, нагревательного кабеля (обрыв, короткое замыкание, мест понижения изоляции) индукционным методом, на активную электрическую антенну и штыри;

- обнаружения мест повреждений кабелей акустическим методом;

- обнаружения мест дефектов изоляции в подземных стальных трубопроводах на электрическую антенну и штыри;

- обнаружение мест дефектов изоляции в подводных стальных трубопроводах на штыри;

- обнаружения мест несанкционированных врезок и отводов на трубопроводах;

- обнаружения мест контакта между футляром и стальным трубопроводом под железнодорожными и автомобильными переходами;

- определение трассы прокладки полиэтиленового газопровода с контрольным проводником;

- обнаружение трассы прокладки полиэтиленового газопровода без контрольного проводника акустическим методом;

- обнаружение мест утечки в трубопроводах с жидкостями (вода, горючесмазочные вещества) акустическим методом по интенсивности шума в месте повреждения;

- Конструкция искателя повреждений предусматривает:

- эксплуатацию на предприятиях электрических сетей ;

- эксплуатацию на предприятиях связи, где используются многопарный медный и оптоволоконный кабели;

- эксплуатацию на предприятиях, где используются трубопроводы из различного материала;

- эксплуатацию на предприятиях, специализирующихся  на  обследовании и ремонте   кабелей и трубопроводов;

- эксплуатацию на предприятиях, специализирующихся на монтаже и эксплуатации нагревательного кабеля для теплых полов;

- работу приемника и генератора на трех частотах –  477Гц, 1177Гц и 8475Гц;

- работу приемника совместно с генератором индукционным методом на магнитную антенну;

- работу приемника совместно с генератором на активную электрическую антенну или штыри;

- работу приемника без генератора в широкой полосе частот (на частотах 50 или 100 Гц);

- работу приемника в режиме течеискателя с использованием акустического датчика;

- индикацию принимаемого сигнала на стрелочный индикатор;

- индикацию принимаемого сигнала  на цифровой индикатор во всем динамическом диапазоне, от минимального до максимального уровня напряженности электромагнитного поля, при различных режимах поиска  или определения мест повреждений;

- контроль принимаемого сигнала на головные телефоны;

- раздельные регулировки чувствительности стрелочного индикатора и громкости телефонов;

- контроль состояния аккумуляторов приемника  и возможность их подзарядки;

- контроль состояния аккумуляторов 2х12В питающих генератор, по светодиодному индикатору;

- высокую чувствительность и помехозащищенность приемника для уверенной работы в любых сложных условиях электромагнитных помех;

- высокую чувствительность геомикрофона к слабым акустическим сигналам;

- светодиодный контроль импульсов генератора акустики на панели приемника и при этом точное определение трассы кабеля;

- цифровую индикацию работы геомикрофона  при отыскании  мест  порывов трубопроводов  с  жидкостями, воздухом или газом;

- высокую стабильность электрических параметров при резких перепадах температур;

- питание генератора от сети 220В 50 Гц или аккумуляторов 2х12В;

- малый вес, прочность и надежность конструктивных решений, малые габаритные размеры;

- ресурс  при  ежедневной  работе  15 лет;

- гарантию безотказной работы 12 месяцев;

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Искатель повреждений обеспечивает работу при :

  - температуре окружающей среды от  - 40 ̊ С до +50 ̊ С ;

относительной влажности воздуха до 80% ;

50

  - напряжении  питающей  сети  220± 30   В с частотой 50Гц;

напряжении питания приемника 12±  2  В и 8,4 + 1В постоянного тока;

0,5

напряжения питания генератора 24 ±    В;

13

3

Приемник защищен от неправильного подключения источников постоянного тока  (переполюсовки).

Генератор защищен от перегрузок при неправильном согласовании выхода генератора с сопротивлением нагрузки и перегрева выходных транзисторов;

Блок питания БП 220/24В защищен от перегрева при тяжелых условиях эксплуатации (высокая внешняя температура или работа на больших токах по цепи 220В или в нагрузке).

Аппаратура выполнена в носимом исполнении.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Генератор   Г-120/3

3.1. Количество кварцованных частот                                                                                             3

3.2. Рабочие частоты генератора                                                                  477 Гц, 1177 Гц, 8475Гц

3.3. Длительность импульсов тональной частоты генератора, с                               0,3; непрерывн.

3.4. Выходное сопротивление генератора, Ом                   0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25 ; 50; 100; 500; 1000;

3.5. Выходная  мощность  генератора на согласованной нагрузке, Вт  не менее:

- при питании от БП220/24В (при напряжении в сети ~ U=220В±1В)                                       120

- при питании от аккумуляторов (2х12В) U =24В÷27В                                                     100÷120

при питании от одного аккумулятора U=12B÷13,5В                                                         30÷40

5

50

3.6. Напряжение питания генератора, В                                                                                220± 30

-1

3.7. Частота питающей сети, Гц                                                                                                     50

3.8. Напряжение питания генератора от источника постоянного тока, В                               12÷24+3

3.9. Ток, потребляемый генератором от:

- аккумуляторов 2х12В, А (при максимальной выходной мощности)                             6,0÷6,5

- блока питания БП 220/24 (при максимальной выходной мощности и положения галетного  переключателя от 1 до…5)                                                                                           6,0÷6,5

3.10. Вес генератора, кг                                                                                                               2,6

3.11. Вес блока питания БП 220/24 В, кг                                                                                       4,0

3.12. Размер корпусов генератора и блока питания БП 220/24В, см                                    19х16х10

Генератор   Г-120/3				  Блок питания БП220/24В

(зарядное устройство для аккумуляторов 2х12В)

- 3.13. Максимальный выходной ток на нагрузках сопротивлением

| 0,5 Ом | 15,5 А |
| --- | --- |
| 1 Ом | 11 А |
| 2,5 Ом | 7,0 А |
| 5 Ом | 5,0 А |
| 10 Ом | 3,5 А |
| 25 Ом | 2,2 А |
| 50 Ом | 1,6 А |
| 100 Ом | 1,1 А |
| 500 Ом | 0,5 А |
| 1000 Ом | 0,35 А |

- 3.14. Максимальное выходное напряжение на нагрузках сопротивлением

| 0,5 Ом | 7,8 В |
| --- | --- |
| 1 Ом | 11 В |
| 2,5 Ом | 17,5 В |
| 5 Ом | 25 В |
| 10 Ом | 35 В |
| 25 Ом | 55 В |
| 50 Ом | 78 В |
| 100 Ом | 110 В |
| 500 Ом | 250 В |
| 1000 Ом | 350 В |

Блок питания БП220/24В (зарядное устройство для аккумуляторов 2х12В)

- 3.15. Выходное нестабилизированное напряжение при положении галетного переключателя:

(при напряжении в сети ~220±1В)

| 1 положение | 23,0 В |
| --- | --- |
| 2 положение | 24,5 В |
| 3 положение | 26,0 В |
| 4 положение | 27,5 В |
| 5 положение | 29,0 В |
| 6 положение | 31,5 В |

- 3.16. Выходной ток при положении галетного переключателя:

(при напряжении в сети ~220±1В)

| 1 положение | 6,0 А |
| --- | --- |
| 2 положение | 6,30 А |
| 3 положение | 6,50 А |
| 4 положение | 7,0 А |
| 5 положение | 7,40 А |
| 6 положение | 7,86 А |

3.17. Максимальный допустимый выходной ток в нагрузке, А                                                      6,5

(при питании генератора или заряде аккумуляторов 2х12В 18-60А/ч)

3.18. Индикация тока в нагрузке, А                                                                                              0-7

- 3.19. Индикация температуры:

- светодиодная при нагреве внутри ≥ 85 ̊ С

- цифровая (диапазон изменения температуры)                                                    -55…+127 ̊ С

- 3.20. Два порога температуры:

- 1. Для варианта без цифрового индикатора температуры и цифрового индикатора выходного напряжения:

- отключение при температуре                                                                                      + 85 ̊ С

- включение при охлаждении до температуры                                                               + 65 ̊ С

- 2. Для варианта с цифровым индикатором температуры и цифровым индикатором выходного напряжения:

- отключение при температуре                                                                                      + 85 ̊ С

- включение при охлаждении до температуры                                                               + 50 ̊ С

(температура порога включения имеет заводскую установку + 50 ̊ С, но может быть другой по желанию заказчика)

- 3.21. Питание вентилятора охлаждения от внешнего источника питания 12В током, не менее  0,5А

(входит в комплект)

- Приёмник

3.22. Рабочие частоты приёмника, Гц                                                                        477, 1177, 8475

3.23. Чувствительность приёмника по электрическому входу для магнитных антенн, мкВ           0,1

3.24. Чувствительность приёмника по электрическому входу для электрических антенн, мкВ:

- на частоте 477 Гц                                                                                                           0,03

- на частоте 1177 Гц                                                                                                         0,03

- на частоте 8475 Гц                                                                                                         0,05

3.25. Чувствительность приёмника на частоте 50 Гц, мкВ                                                              10

3.26. Чувствительность приёмника на частоте 100Гц, мкВ                                                             10

3.27. Полоса пропускания приёмника в режиме ПОЛОСА УЗК., Гц:

- по уровню 0,7 для f =477Гц…1, для f =1177Гц…5, для f = 8475 … 30

- по уровню 0,1 для f =477Гц…4, для f =1177Гц…20, для f = 8475 … 120

3.28. Диапазон принимаемых частот в режиме ПОЛОСА ШИРОКАЯ                               20Гц - 30 кГц

3.29. Ослабление сигналов помех частот 50 и 100 Гц в узкой полосе приема, Дб, не менее         85

3.30. Динамический диапазон схемы цифрового индикатора, отн. ед.                                 0 - 2000

(отображение уровня сигналов)

3.31. Контроль состояния аккумуляторов приемника, В                                                           8 – 15

(на цифровом индикаторе)

3.32. Определение  мест  нарушения  сопротивления изоляции жил  кабелей  без  экрана  с  ПВХ-
оболочкой относительно грунта                                                                          0,1 Ом -7 мОм

(Генератор подключается по схеме ЖИЛА-ЗЕМЛЯ)

3.33. Определение  мест повреждений  экрана кабеля относительно грунта в полиэтиленовой оболочке (из сшитого полиэтилена, РК-кабель)                                                  0,1 Ом- 7 мОм       (Генератор подключается по схеме ОБОЛОЧКА-ЗЕМЛЯ)

3.34. Обнаружение мест дефектов изоляции стальных трубопроводов площадью от 0,1мм2 и более с точностью, 
не менее, см:

- электрической антенной длиной 0,5 мм                                                                            50

- при снятой электрической антенне                                                                                   20

3.35. Определение несанкционированных врезок изолированных и неизолированных 
длиной, мм                                                                                                          от 70 и более

3.36. Точность определения линии трассы, см                                                                          ± 2-5

(для глубин до 1метра. На больших глубинах погрешность составляет 5%  и несколько зависит от наличия  поблизости  параллельно   расположенных коммуникаций).

- Приёмник Универсал-911М-7

3.37. Точность определения глубины залегания, см                                                                ± 2-5

(для глубин до 1метра. На больших глубинах погрешность составляет 5%  и несколько зависит от наличия  поблизости  параллельно   расположенных коммуникаций).

3.38. Обнаружение трасс подземных коммуникаций на глубинах, м до                                        20

(при условии согласования выхода генератора с сопротивлением нагрузки).

3.39. Напряжение питания приемника, В                                                                                 12±  2

0,5

(10 аккумуляторов  1,2 В 1300 мА/ч типа GP).

3.40. Напряжение питания схемы цифровой индикации, В                                                      8,4±2

(аккумулятор 8,4 В 170-200 мА/ч типа GP аналог КРОНА).

3.41. Обнаружение мест акустической утечки трубопроводов на глубинах, м                             0-8

(глубина  5-8 м  для жидкостей при давлении не менее 6-8 кг/см).

3.42. Обнаружение мест акустической утечки газопроводов среднего и высокого давления на глубинах, м                                                                                                                         0-6

(зависит от размера свища и давления в газопроводе, не менее 3 – 5 кг/см).

3.43. Нагрузка приёмника - головные телефоны общим сопротивлением, Ом                              16

(2 параллельно соединенных телефона по 32 Ом)

3.44. Ток, потребляемый приемником, мА:

(в среднем положении регулятора громкости)

- в режиме ПОЛОСА УЗК.                                                                                                       30

- в режиме ПОЛОСА ШИР.                                                                                                     20

- в режиме ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ                                                                                                   35

3.45. Вес приемника без элементов питания, кг                                                                          1,1

3.46. Вес приемника с элементами питания, кг                                                                          1,45

3.47. Размер корпуса приемника, см                                                                                    19х14х6

- 4. СОСТАВ.

В базовом варианте в комплект поставки искателя повреждений УНИВЕРСАЛ – 911М-7 (мощность генератора 120Вт) входит:

4.1.    ПРИЕМНИК                                                                                                                           1

4.1.1. Штанга пластмассовая с магнитной  и электрической антеннами                                         1

4.1.2. Аккумуляторы 1.2В 1300 мА/ч типа  GP                                                                                10

4.1.3. Аккумулятор 8,4В 170-200мА/ч типа GP (КРОНА)                                                                   1

4.1.4. 3арядное устройство для аккумуляторов 12В и 8,4В                                                              1

4.1.5. Телефоны головные 16 Ом                                                                                                    1

4.1.6. Вставка плавкая 0,25А                                                                                                           2

4.2.   ГЕНЕРАТОР ТОНАЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ  Г-120/3                                                                    1

4.2.1. Шнур питания генератора от источника постоянного тока 12 - 24В                                        1

4.2.2. Шнур для соединения выхода генератора с линией нагрузки                                                1

4.2.3. Штырь заземления со шнуром дл. 6 м                                                                                   1

4.2.4. Магнитный контакт со шнуром дл. 10 м для трубопроводов                                                  1

4.2.5.Вставка плавкая 8 А                                                                                                              10

4.2.6. Ящик для переноски                                                                                                              1

5. Руководство по эксплуатации                                                                                                   1

6. Методическое пособие                                                                                                              1

- По отдельной заявке дополнительно поставляются:

|  | - Выносной геомикрофон (акустический датчик) c частотным диапозоном 60-1800 Гц и магнитной антенной. Магнитная антенна (для определения импульсов генератора акустики в составе электротехнической лаборатории). Или выносной геомикрофон (акуст. датчик) с чатотным диапозоном 10000-30000 Гц для газопроводов среднего и высокого давления. Геомикрофон предназначен для: - поиска мест повреждений кабелей акустическим методом в составе электротехнической лаборатории; - поиска мест утечки в трубопроводах с жидкостями на водопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах; - поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода акустическим методом (с помощью внешних механических ударов по стояку газопровода); - поиска мест утечки газопроводов среднего и высокого давления. |
| --- | --- |
|  | 2. Блок питания БП 220/24 для питания генератора от сети 220В 50Гц (Зарядное устройство для аккумуляторов 2х12В 18-60А/ч) |
|  | 3. Аккумуляторы 2шт. х 12В 18 А/ч герметичные гелевые (для питания генератора в полевых условиях) со стрелочным вольтметром (для контроля разряда аккумуляторов и контроля их заряда). |
|  | 4. Рамка генератора-индуктор (для бесконтактного способа передачи сигнала генератора на коммуникации). |
|  | 5. Накладная рамка НР-08 (для уточнения места повреждения при однофазных замыканиях в бронированных кабелях в наземном положении) и поиска мест повреждений в кабелях для теплых полов. |
|  | 6. Дюралюминиевые штанги в комплекте с магнитной антенной и штырь-иглой (для контактного-штыревого метода) и электрической антенной (для бесконтактного определения мест нарушения изоляции кабеля и мест дефектов изоляции трубопроводов). |
|  | 7. Рамка со штырями для водных переходов (для поиска мест дефектов изоляции на воде с лодки). |
|  | 8. Встроенные цифровые индикаторы на верхней крышке БП220/24В: - температуры внутри блока питания; - напряжения на выходе блока питания. Цифровые индикаторы температуры и напряжения позволяют более корректно эксплуатировать блок питания БП220/24В и генератор, производить заряд аккумуляторов и обеспечить надежную и безаварийную их эксплуатацию. |
|  | 9. Генератор «УДАР» для поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода. Производит механические удары по стояку газопровода с частотой 1 раз в секунду. Кронштейн позволяет установку на газопроводах диаметром от 32 до 160 мм. |
|  | 12. Токовые клещи-мультиметр. Подключаются на вход приемника. Применяются для отыскания кабеля в пучке кабелей. Мультиметром можно измерить U,I и R. |